2 Rendeltetésszerű használat________________________

Az Endopress 442 nyomáskezeléshez alkalmazható eszköz. Az Endopress 442 rendszer a lábakra és karokra felhelyezhető, egész végtagot beborító pneumatikus mandzsettákkal segíti a gyógyulást nyirok-ödémában, vénás rendellenességekben és krónikus, nem gyógyuló sebek, fekélyek esetén.

A felhelyezhető pneumatikus végtagmandzsettákat felfújva a kívánt/beállított értékre növelhető a karokra vagy lábakra gyakorolt nyomás.

Az Endopress 442 berendezést kizárólag szakképzett személyzet kezelheti. Ez azért szükséges, hogy garantálható legyen a megfelelő alkalmazás és a beteg teljes biztonsága.

2.2 Javallatok

• 	Thromboembolia megelőzése

• 	Thrombosis utáni szindróma kezelése

• 	Lábfekély

• 	Vénás ödéma

• 	Trauma utáni ödéma

• 	Kisfokú nyirokrendszeri ödéma

• 	Lipo-ödéma

• 	Az ödéma kevert formái

• 	Perifériás artériás elzáródás kezelése szigorú felügyelet alatt

• 	Féloldali bénulás (hemiplégia) által okozott érzékelési zavarok

2.3 Ellenjavallatok

• 	Dekompenzált szívelégtelenség

• 	Kiterjedt thrombophlebitis, thrombosis vagy feltételezett thrombosisos erysipelas

• 	Súlyos, nem stabilizált magas vérnyomás

• 	 A végtagok lágyszövetét érintő akut trauma

• 	Neuropathiát előidéző elzáródásos folyamatok a nyirokelvezető rendszerben

5 Kezelési utasítások

Az Endopress 442 egység igen jól kialakított kezelőpanellel rendelkezik.

Minden munkaparaméter a valós időben kezelhető és vezérelhető azokkal a mikroprocesszoros elektronikus áramkörökkel, amelyek egyértelműen jelzik a kiválasztható funkciókat és szükség esetén megfelelő hangjelzésekkel kísérik azokat.

5.1 Kezelési információk

Ez a fejezet fontos információkat és utasításokat szolgáltat az Endopress 442 helyes alkalmazására vonatkozóan.

Minden kontroll funkciót és a berendezést magát egy mikroprocesszor vezérli és szabályozza, amely az előre beprogramozott alkalmazásokon kívül a berendezés funkcióinak egyénre szabását és biztonságos, illetve hatékony működtetését is biztosítja.

A rendelkezésre álló interface a kezelő számára lehetővé teszi, hogy egy nagyméretű, hátulról megvilágított folyadékkristályos (LCD) képernyőn keresztül „párbeszédet” folytasson a berendezéssel és ezen keresztül minden, a működtetéssel, az adott munkafolyamattal, illetve az esetleges meghibásodással kapcsolatos üzenethez vizuális formában férjen hozzá.

A következő bekezdések az elvégzendő műveleteket és az Endopress 442 technikai specifikációit ismertetik. Egyrészt az előre beprogramozott protokollból lehívható különböző kezelési opciókkal, illetve a megfelelő, személyre szabott munkaparaméterek beállításával foglalkoznak.

5.2 A kezelőpanel

A kezelőpanel egység a vezérlő és kijelző egységeket foglalja magában, valamint a megfelelő gombokat, ahogyan azt az 1. ábra mutatja.

| [1] 1-es kiválasztás gomb [2] 2-es kiválasztás gomb [3] 3-as kiválasztás gomb [4] 4-es kiválasztás gomb [5] Kijelző [6] Start gomb [7] Stop gomb [8] Megerősítés gomb [9] Központi vezérlő gomb |  |
| --- | --- |

5.3 A hátsó panel

A hátsó panelben található a hálózati bemenet modul, amely tartalmazza a főkapcsolót és a biztosítéktáblát, illetve csatlakozó aljzatot.

| [10] Be/Kikapcsoló gomb [11] 1-es mandzsetta csatlakozó [12] 2-es mandzsetta csatlakozó [13] Hálózati csatlakozó |  |
| --- | --- |

5.4 A berendezés bekapcsolása

- Csatlakoztassa a konnektort a fali csatlakozóhoz [13]

- A kapcsolóval [10] kapcsolja be a berendezést.

- A berendezés akkor kapcsol be, amikor megjelenik a logo a kijelzőn.

- A főmenü aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot.

5.5 Főmenü

5.6 Installáció és az alapbeállítások programozása

5.6.1 Alapbeállítások

Lehetővé teszi az alapbeállítások elmentését és tárolását a berendezés memóriájában, amelyek automatikusan megjelennek a berendezés bekapcsolásakor.

5.6.1.1 Nyelv kiválasztása

Válassza a „Settings” (beállítások) opciót a [4]-es nyomógombbal.

- Válassza a „Language” (nyelv) funkciót a [9] -es központi vezérlőgombbal

- Nyomja meg a megerősítés gombot [8] a választás megerősítésére.

- Válasszon egy nyelvet a központi gombbal [9]

- A választás megerősítéséhez nyomja meg az elfogadás [8] gombot.

5.6.1.2 Kijelző beállítások

- A központi vezérlőgombbal [9] válassza a Display (kijelző) menüpontot és erősítse meg a [8] gombbal.

- A központi vezérlőgombbal [9] válasszon egy elemet a listáról.

- A központi vezérlőgombbal [9] változtassa meg a beállítást.

- Nyomja meg a megerősítés gombot [8].

- A beállítás mentéséhez nyomja meg a mentés gombot [1].

- A főmenübe a [4]-es gombbal léphet vissza.

5.6.1.3 Különböző beállítások

- Válassza a “Settings” (beállítások) opciót a [4]-es gombbal.

- Válassza a különböző opciók (Various) menüpontot a központi vezérlőgomb [9] segítségével.

- választás megerősítéséhez nyomja meg a [8] –as, megerősítés gombot.



- Válasszon egy funkciót a központi vezérlőgombbal [9] majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

o Hangjelzés (Beep): hangjelzés a gombok megnyomásakor.

o Hangmagasság (Pitch beep): a hangjelzés erejének és frekvenciájának kiválasztása

o Szabad memóriaterület (Free memory space): a rendelkezésre álló memóriaterületről ad tájékoztatást.

o Memória törlése (Delete memory): Ezzel az opcióval törölheti a teljes memóriát. you can clear the whole memory.

VIGYÁZAT:

o A rendszer formattálásakor nem lehet csak egyetlen programot törölni, minden beállított program törlődik egyszerre.

o Az előre beprogramozott protokollokat nem lehet törölni.

- Nyomja meg a mentés (Save) gombot [2] a beállítások tárolásához, majd térjen vissza az előző menübe.

- Ha mégsem akarja a műveletet végrehajtani, nyomja meg a [4]-es gombot.

5.7 Az indítás

5.7.1 Program kiválasztása

Számos program áll rendelkezésre a kéz-, illetve láb mandzsettákhoz. Lásd 1. függelék.

- A program betöltéséhez (Load Program) nyomja meg a [2]-es gombot. Ebben a menüben az alábbiak közül választhat:

o Előre beprogramozott protokollok. Részletes információért lásd az 1. függeléket.

o Személyes programok a Felhasználói memóriából (User memory)

01 THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS

02 POST-THROMBOTIKUS SZINDRÓMA

03 ULCUS CRURIS (LÁBFEKÉLY)

04 VENOUS OEDEMA (VÉNÁS ÖDÉMA)

- Válasszon egy protokollt a központi vezérlőgombbal [9].

- A protokoll tényleges kijelöléséhez nyomja meg a megerősítés gombot [8].

- Állítsa be a végtagmandzsetta nyomását (Pressure) (lásd 5.8 pont).

01 THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS  (THROMBOEMBOLIA MEGELŐZÉSE)

- Nyomja meg a zöld indító gombot [6] a kezelés elkezdéséhez vagy a módosítás (Modify) gombot [1] a kezelési idő megváltoztatásához.

5.8 Nyomás beállítások

Az Endopress 442 az alkalmazott nyomás teljes mértékű szabályozását garantálja. Lehetővé teszi a kezelő számára, hogy minden cellában különböző maximális nyomásértékeket állítson be vagy az “Overall” opcióval ugyanazt a nyomás biztosítsa az összes szegmensben.

Ezeket az értékeket a kezelő a beteg kórtörténete és a saját objektív vizsgálatai alapján határozza meg.

Két különböző nyomásbeállítás lehetséges a protokollokhoz;

- A grádiens (Gradient) módszer, amelyben a mandzsetta három zónára osztott.

o Zone 1 - 100% , Zone 2 - 80%, Zone 3 - 60%

- A lineáris (Linear) módszer, amelyben minden cellában azonos a nyomás. (100%)

5.8.1 Egyenlő nyomás beállítása minden szegmensre

- Nyomja meg a kiválasztás gombot [2]

- A teljes nyomás (Overall pressure) megerősítéséhez nyomja meg a [8]-as gombot.

- Az értéket a központi vezérlőgombbal [9] lehet megváltoztatni.

- Ismét nyomja meg a megerősítés gombot [2].

- A beállítások mentéséhez nyomja meg a Save gombot [2].

5.8.2 Szegmensenkénti külön beállítás

- Válasszon ki listáról egy szegmenst a középső vezérlőgombbal [9].

- Nyomja meg a megerősítés gombot [8]

- Az értéket a középső vezérlőgombbal [9] lehet változtatni.

- Nyomja meg a megerősítés gombot [8] majd válasszon egy másik értéket a középső vezérlőgombbal [9].

- A többi szegmensre vonatkozóan is ismételje meg a lépéseket.

- A Save gombbal mentse el a beállítást

VIGYÁZAT

- A helyes nyomásterápia során olyan megfelelő nyomásértékeket (mezőket) kell alkalmazni, amelyek nem zavarják a fiziológiás artériás-, vénás- és nyirokkeringést (ennek érdekében tervezték a kéz és lábmandzsettákat halszálka szerkezetűre, ahol az egyes szektorok részlegesen átfedik egymást). A betegnél alkalmazott maximális nyomásszint ugyancsak nagyon fontos paraméter. Egyes esetekben ezt az értéket nagyon alacsonyan kell tartani (például fiziológiai masszázs végzésekor, olyan esetekben, amikor a beteg számára egyéb aktív vagy passzív mozgásforma nem alkalmas). Az érték lehet magasabb egyéb alkalmazásoknál, pl. cellulítisz elleni kezelésben.

- Az Endopress szegmensenként maximum 150 Hgmm nyomást biztosít. A kezeléseket általában 40 és 80 Hgmm közötti nyomással végzik. Magasabb nyomásértékek különleges esetekben szigorú orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók.

- A kezelőnek úgy kell beállítania a nyomást, hogy ne akadályozza az artériás keringést.

5.8.2.1 A kezelés megszakítása (Pause) és leállítása (Stop)

- Ha a kezelés alatt egyszer megnyomja a stop gombot [7], ezzel szüneteltetheti a  programot

- A zöld start gomb [6] megnyomásával folytatható a kezelés.

PROGRAM IS

INTERRUPTED

- A stop gomb ismételt lenyomásával leállítja a kezelést és elkezdődik a mandzsetta leeresztése.

PROGRAM

HAS ENDED

5.8.2.2 Kezelési idő

- Nyomja meg a módosítás (Modify) gombot [1] és válassza az idő (Time) opciót a központi vezérlőgombbal [9].

- A megerősítés gombbal [8] erősítse meg az idő funkció kijelölését, majd a központi vezérlőgombbal [9] állítsa be az időt. Nyomja meg a megerősítés gombot [8].

5.8.2.3 Program előzetes megtekintése (Preview)

- Nyomja meg a módosítás (Modify) gombot [1] és a központi vezérlőgombbal [9] válassza az előzetes megtekintés (Preview) opciót.

- Erősítse meg a választást a [8] gombbal

- A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg az Exit gombot.

5.8.3 Személyre szabott program készítése lépésről lépésre

Az Endopress 50 programpozíciót kínál az Ön személyes programjainak létrehozásához.

Az új programok a “User Memory” (felhasználói memória) alatt találhatók.

- A főmenüben válassza a Load Program (programbetöltés) opciót a [2]-es gombbal.

PETER PETERSON

- Jelöljön ki egy programot a listáról a központi vezérlőgombbal [9].

- A megerősítés gombbal [8] ténylegesen válassza ki a programot.

- Nyomja meg a módosítás (Modify) gombot [1] és válassza az idő (Time) opciót a központi vezérlőgombbal [9].

- Nyomja meg a megerősítés gombot [8] és változtassa meg az időbeállítást a központi vezérlőgombbal [9].

- Ismét nyomja meg a megerősítés gombot [8] és válasszon egy protokollt a központi vezérlőgombbal [9].

01 THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS

- Jelöljön ki egy karaktert a központi vezérlőgombbal [9].

- A kiválasztást erősítse meg a [8]-as gombbal, majd változtassa meg a karaktert a központi vezérlőgombbal [9].

- Ismételje meg a műveletet minden karakterre.

- Nyomja meg a megerősítés (Confirm) gombot [2] a név tárolásához.

- A nyomás módosításához nyomja meg a Pressure gombot [2].

- A mentés (Save) gomb [3] megnyomásával tárolhatja a protokollt a felhasználói memóriában (User memory).

6 Karbantartás és hibaelhárítás

6.1 A kezelő által végzett karbantartás

Az Endopress 442 a tisztításon kívül nem igényel egyéb különleges karbantartást.

FIGYELMEZTETÉS:

Az egység egy olyan biztonsági szeleppel felszerelt, amely a nyomást biztosító rendszer működészavarakor aktiválódik. Az egység teljes átvizsgálására kétévenként van szükség. Az átvizsgálást az Enraf-Nonius által elfogadott technikusnak kell végeznie.

Biztonsági okok miatt bármilyen karbantartás vagy tisztítás előtt ki kell kapcsolni a berendezést és ki kell húzni a konnektort az áramforrást biztosító dugaljból.

6.1.1 A végtagmandzsetták tisztítása

Minden kezelés befejezése után javasolt a mandzsetták belsejének, vagyis a beteggel érintkező felület tisztítása. Ezt a műveletet egy semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával lehet elvégezni.

cleaning product.

6.1.2 A berendezés tisztítása

A berendezés külső felületének tisztításához langyos víz és nem karcoló folyékony háztartási tisztítószer keverékével megnedvesített puha ruhát használjon (tilos karcoló vagy alkoholtartalmú szerek alkalmazása)

A kezelőpanel ugyanilyen módon tisztítható.

VIGYÁZAT:

- Az Endopress külső felületének tisztításakor ne használjon oldószereket, savas vagy agresszív hatású oldatokat, illetve gyúlékony anyagot.

- A fenti szerek bármelyikének alkalmazása vagy a kellékek nem megfelelő használata a berendezés helyrehozhatatlan károsodását idézheti elő, aminek a garancia elvesztése a következménye.

- Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot a berendezés külső felszínére vagy a burkolat szellőztető nyílásaiba.

- A berendezés nem meríthető víz alá.

- Az Endopress külső felületeinek tisztítása után a berendezésnek teljesen meg kell száradnia a bekapcsolás előtt.

- Az egységet semmilyen körülmények között sem lehet kinyitni vagy szétszednia belső részek tisztítása vagy ellenőrzése céljából – az Endopress nem igényli a belső részek tisztítását és ilyen jellegű beavatkozást kizárólag az Enraf-Nonius BV. szakemberei végezhetnek.

10 1. Függelék 1

10.1 Alap protokollok

Ezek a protokollok egyetlen lépésben aktiválhatók.

Kezelési protokollok az alsó végtagok számára, grádiens módszerrel.	 Szekvencia

1 Thromboembolia prophylaxisa 								1

2 Post-thromboticus szindróma								1

3 Ulcus Cruris (lábfekély)									1

4 Vénás ödéma 										1

5 Post-traumaticus ödéma 									1

6 Lympho-ödéma 										1

7 Lipo-ödéma 											1

8 Az ödéma kevert formái 									1

Kezelési protokollok a felső végtagok számára, grádiens módszerrel.	 Szekvencia

9 Thromboembolia prophylaxisa 								2

10 Post-thromboticus szindróma 								2

11 Vénás ödéma 										2

12 Post-traumaticus ödéma 									2

13 Lympho-ödéma 										2

14 Az ödéma kevert formái 									2

15 Lympho-ödéma mastectomia után 							2

Kezelési protokollok az alsó végtagok számára, lineáris módszerrel.	 Szekvencia

16 Thromboembolia prophylaxisa 								1

17 Post-thromboticus szindróma 								1

18 Ulcus Cruris (lábfekély) 									1

19 Vénás ödéma 										1

20 Post-traumaticus ödéma 									1

21 Lympho-ödéma 										1

22 Lipo- ödéma 										1

23 Az ödéma kevert formái 									1

Kezelési protokollok a felső végtagok számára, lineáris módszerrel.	 	Szekvencia

24 Thromboembolia prophylaxisa								2

25 Post-thromboticus szindróma								2

26 Vénás ödéma										2

27 Post-traumaticus ödéma 									2

28 Lympho-ödéma 										2

29 Az ödéma kevert formái									2

30 Lympho-ödéma mastectomia után							2

1-es szekvencia

2-es szekvencia