CURADAR/RADARMED 650+ használati utasítás

# Általános ismertető

A Radarmed 650+ folyamatos és pulzáló mikrohullámú terápiás készülék. A készülék 2450Mhz frekvencián működik (12 cm hullámhossz). A páciens hőérzetét alapul lehet venni a dózis beállításánál. Ez a kezelési mód könnyen alkalmazható az unipoláris kezelési módnak köszönhetően. A különböző sugárzók használata hatásossabbá teszi a kezelést.

# Terápiás lehetőségek

A Radarmed 650+-al a mély szövetek célzott hőterápiás kezelése nagyon könnyen megoldható. A készülék által használt frekvencia lehetővé teszi a folyadékban gazdag szövetek mikrohullámú kezelését. Pulzáló módban nagyon széles a mikrohullám terápia használata. A pulzus szélesség nem változik, de nagy az intenzitás. Ellentétben a folyamatos mikrohullámmal rövidebb ideig melegíti a mélyebben fekvő szöveteket. Ugyanazok a dózis  szabályok alkalmazhatóak  a pulzáló módban, mint a folyamatos módban, mert a páciens hőérzete mindkét módban ugyanaz. A pulzáló mód nagyon jól használható, ha alacsony dózist kell használni, de a mélyen fekvő szöveteket kell elérni.

# Sugárzók

Local field sugárzó

A sugárzóval nagyobb mély hatást lehet elérni kisebb területen. A leggyakrabban használt sugárzó.

# Longitudinál sugárzó

Végtagok kezelésére tervezték.

# Large field sugárzó

Nagy testfelület kezelésére alkalmas. A sugárzó alakja a test felszínhez alkalmazkodik. A sugárzó alkalmas váll, térd és nagy izomcsoportok kezelésére háti és vállterületeken.

Fontos

1. a kontraindikáció figyelembe vétele nagyon fontos

2. 2m-es távolságon belül rövidhullámú készülék nem használható

3. hydroterápiás helyiségben a készülék nem használható

Ha kezelés közben az elektródakábel lecsatlakozik, akkor a teljesítmény nullára szabályozódik  és három figyelmeztető hang hallatszik. A kezelés folytatása új intenzitás beállításával lehetséges.

## Indikációk

Dermatology

Abscess

Alopecia

Carbuncle

Frostbite,local

Furuncle

Gonorrheal arthritis

Herpes zoster

Paronychia (initial stage)

Post-herpetic neuralgia

### Gynecology

Amenorrhoea

Dysmenorrhoea

Low back pain

Mamma abscess

Mastitis

Menstrual irregulatiry

### Internal Medicine

Bronchial asthma

Bronchiectasis

Bronchitis chronica

Cholecystitis

Circulation disorders of the acra

Pleuritis chronica sicca

Raynauds disease

### Neurology

Intercostal neuralgia

Ischialgia

Neuralgia in general

Neuritis

Occipital neuralgia

Root pain (radiculitis)

### Surgery and orthopeadics

Arthritis

Arthropathy

Arthrosis deformans

Articular rheumatism

Bechterews disease (symptomatic only)

Brachialgia

Bursitis

Calf cramp

Contusions

Coxarthrosis

Coxitis

Distortions

Epicondylitis

Haematoma

Ischialgia

Lumbago

Muscle cramps

Meniscopathy

Myalgia

Periostitis

Polyarthritis rheumatica

Spondylosis

Tendinitis

Torticollis

## Abszolút kontraindikációk

Szívritmusszabályzó készüléket használó páciens kezelése

Fémprotézis a kezelendő testrészben

Rosszindulatú daganat

Aktív tuberkolózis vagy más aktív betegség

## Relatív kontraindikáció

Akut gyulladás a csontokban és az izületekben

Vasculáris sérülés esetén az első 24-36 órában a baleset után

Láz esetén

Páciens hőérzékelési probléma esetén

Érzéketlen terület esetén

Menstruáció esetén gyomortájékon

Osteoporozis esetén

Pesszárium esetén

Vérzékenység esetén

Thrombophilia esetén

Szem és szemtájék kezelése. Mikrohullámú szemüveg használata javasolt.

Kontakt lencsét el kell távolítani a kezelés idejére

Herék kezelése tilos

Terhesség esetén

Csecsemőt teljesen le kell vetkőztetni kezelés előtt. Gondosan kell beállítani a dózist és kezelés közben kézzel folyamatosan ellenőrizni kell a hőmérsékletet. Csecsemőt és felnőtt embert különösen időskorút nem szabad a kezelés alatt magára hagyni.

## Fontos

Az előbbiekben említett lista közel sem teljes. A mikrohullámú kezeléssel kapcsolatban megrendelhető a 1435.770 rendelési számú füzet, ami javaslatokat tartalmaz a kezelésekkel kapcsolatban.

Szívritmusszabályzóval rendelkező egyén kezelése kontra-indikált. A mikrohullámú helyiségben nem tartózkodhat  szívritmusszabályzóval rendelkező egyén.

A készülék működése közben 1,5m-en belül személy ne tartózkodjon.

Kezelés közben nagyfrekvenciás mező van jelen a sugárzó sugárzási irányában, ami felmelegíthet fémtárgyakat vagy megzavarhat elektrónikus készülékeket. A sugárzási zónában tartózkodó személynek minden fémtárgyat el kell távolítani magáról.

A sugárzó akkor állítható, ha nincs beállítva dózis. Minden esetben csak akkor állítható be a dózis, ha páciens helyezkedik el a sugárzó előtt.

Csak eredeti hibátlan sugárzó használható a készülékhez.

A készülékhez használt bútorok nem tartalmazhatnak fémtárgyat.

## Páciens előkészítése

A kezelés megkezdése előtt a páciensnek minden fémtárgyat el kell távolítania magáról.

A kezelendő testrészen belül a nedves jobban átmelegszik. Bőr vagy szintetikus ruha jobban magába koncentrálja a hőt. Kezelés előtt a kezelendő testrészről távolítsuk el a ruhát és szárítsuk fel a nedves bőrt. Ragasztószalagos és nedves kötéssel rendelkező testrészt ne kezeljünk.

Fémtárgyat tartalmazó testrészt ne kezeljünk.

Ha kisméretű testrészt kezelünk nagy dózissal, akkor kisebb méretű sugárzót használjunk és vigyázzunk ne érje sugárzás a szemet, heréket.

# Dózis

Kis érsűrűségű helyet (szem, here ) kezelünk, akkor nagyon kis dózist használjunk.

A dózis kiszámításánál vegyük figyelembe a páciens egyéni hőérzékenységét, ne használjunk fix sémát.

A páciens hőérzete a kezelés alatt változhat (adaptáció).

## Érzéketlen testrészt soha ne kezeljünk

# Beállító szervek

1 kezelési mód jelző led

jelzi a folyamatos vagy pulzáló módot

2 Terápia mód választó kapcsoló

kezelés alatt lehetséges a különböző módok (folyamatos, pulzáló) közötti váltás.

3 Kezelési idő kijelző

A fennmaradó időt mutatja percekben. Amikor az idő eléri a nullát, akkor hangot hallunk és a dózis nullára csökken. Villogó pont az idő mellett jelzi, hogy a kezelés megy.

4 Kezelési idő beállító

A kezelési idő beállítására szolgál.

5 Teljesítmény kijelző

A kijelzőn látható a beállított teljesítmény. Villogó pont a kijelzőn azt jelenti, hogy nincs idő beállítva, ez esetben nem beállítható a teljesítmény.

6 Teljesítmény beállító

A teljesítmény beállítására szolgál. Csak akkor működik, ha a kezelési idő be van állítva.

7 Stop gomb

A kezelés közbeni leállításra szolgál. Megnyomása után hangot hallunk az idő és az intenzitás nullára csökken.

8 Főkapcsoló

9 Ventillátor nyílása.

10 Elektródakar csatlakozási pont.

11 Hálózati kábel tartó

12 HF-kábel csatlakozó

Nagyfrekvenciás kábel csatlakozó

13 Hálózati kábel csatlakozó

14 Tipus tábla

# A készülék üzembe helyezése

Ne helyezze a készüléket sugárzó hő közelébe. Ne érje közvetlen napfény, mechanikai vibráció, nedvesség a készüléket. A készülék nem használható hydroterápiás helyiségben. Elektromos készülék (vezeték nélküli telefon) nem használható a készülék közelében. Ne takarja le a ventillátor nyílását. Kezelés közben a fékeket rögzítse. A karoknál fogva soha ne mozgassa a készüléket. Csak földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket.

# Radarmed 650+ beállítása

1 Bekapcsolás

-csatlakoztassa a radiátort

-csatlakoztassa a kábelt a sugárzóhoz és a készülékhez

-főkapcsoló bekapcsolása

-bekapcsolás után öntesztet hajt végre a készülék

kezelési mód kiválasztása

-pulzáló vagy folyamatos üzem

-a világító led jelzi a kiválasztott módot

### A sugárzó beállítása

-álllítsa be a sugárzót a kívánt terület fölé, lehetőleg úgy, hogy a többi terület minimális sugárzást kapjon

-informálja a pácienst

A következő sugárzó távolság beállítások javasoltak

-local field sugárzó kb.:10cm

longitudinal sugárzó kb.:5cm

large field sugárzó.:1cm

### Kezelési idő beállítása

-állítsa be a kívánt időt

-a beállított idő látható a kijelzőn

### Teljesítmény beállítása

-állítsa be a kívánt teljesítményt

-a beállított teljesítmény a kijelzőn látható

-az idő lejártával hang hallatszik és a teljesítmény nullára csökken.

-a kezelési idő azonnal elindul, amint a teljesítményt beállítjuk

-villogó pont jelzi az idő múlását

-a kezelés azonnal elindul, amint a teljesítményt beállítjuk

### Terápiamód üzem közbeni változtatása

-a kezelés alatt pulzáló módból lehetséges átkapcsolni folyamatos módba és fordítva.

-a kezelés alatt az intenzitás változtatására is van mód

Minden páciens hőérzete más és általában 5 perc után éri el a testhőmérséklet a beállított teljesítményhez  tartozó végleges hőállapotot. Ha szükséges, akkor változtassa a beállított intenzitást.

## Kezelés megszakítása

Stop gombbal a kezelés bármikor megszakítható.

# Karbantartás

Javasoljuk a készülék rendszeres ellenőrzését az erre kiképzett személy által.

A sugárzók fertőtlenítése 70%-os alkohollal lehetséges.A sugárzók és a kábel sterilizálása gázban és gőzben tilos.Minden használat után javasolt a sugárzók sterilizálása.Sérült sugárzó és kábel nem használható.