Használati utasitás

ENDOMED 582 ID készülékhez

Az ENDOMED 582 ID mikroprocesszorvezérelt kétcsatornás ingeráram-készülék, mellyel egyenáramot és váltóáramot is használhatunk stimuláláshoz és diagnózishoz.

Minden egyenáram-forma rendelkezik állandó áram karakterisztikával (CC- constant current). Alternáló áramoknál választhatunk állandó áram karakterisztika (cc) vagy állandó feszültség (CV - constant voltage) karakterisztika között.

Programok

Az ENDOMED 582 ID két különbözö programfajtát ismer: elöreprogramozott és szabadon programozható programokat. Az elöreprogramozott programok a fizioterápiás ismeretek kincsestára. Ezek a programok a készülékkel szállitott könyvecskében találhatók. A szabadon programozható programok (1-20) lehetöséget nyújtanak a felhasználónak a gyakrabban használt beállitások tárolására.

Ezek az adatok áramkimaradás esetén sem törlödnek. Egy speciális tároló (program 0) lehetövé teszi, hogy a készülékben bekapcsolás után az Ön által leggyakrabban használt terápia forma jelenjen meg.

Terápiás lehetöségek:

Az ENDOMED 582 ID a következö terápiás lehetöségekkel rendelkezik:

* terapoláris interferencia

* bipoláris interferencia

* szimmetrikus bifázisú áram

* aszimmetrikus bifázisú áram

* szaggatott váltóáram (orosz stimuláció)

* 4 diadynamikus áramforma (MF, DF, LP, CP és Cpid)

* derékszög impulzusáram (mint pl. 2-5 áram)

* háromszög impulzusáram (hullámmintával)

* szaggatott egyenáram

Tetrapoláris interferenciás áramok:

A relatív magas vivõfrekvencia (2000, 2500, 4000, 6000 és 10000 Hz) és az egyenáramú komponens hiánya miatt az interferencia áram lehetõvé teszi a kezelést mélyebben fekvõ szövetekben. A klasszikus tetrapoláris interferencia áramnál két középfrekvenciás véltóáramot használunk, melyek minimális ellenállással hatolnak át a bõrön. A két  áram keresztezõdésekor képzõdik egy amplitúdómodulált frekvencia (AMF), amely maximális hatású a mélyebben fekvõ szövetekre. Az AMF variálásával a kezelést optimalizálni lehet a megbetegedés stádiumára, súlyosságára, lokalizálására stb. A frekvenciamoduláció és a program beállításával a szövet adaptációját el lehet kerülni.

Bipoláris interferencia áramok

Az ENDOMED 582 ID  ezenkívül bipoláris interferenciaáramokkal is rendelkezik.

Itt az interferencia-áram a készülékben keletkezik, és csak két elektródára van szükség négy helyett.

Szimmetikus és aszimmetrikus bifázisú áram

A szimmetikus és aszimmetrikus impulzusáramot (TENS) kiválasztott  vastag szálú afferens idegpályák fájdalomcsökkentésre használják. A fázistartamot 20 us és 400 us között lehet beállitani. Rövid fázistartammal lehetséges a kiválasztott  vastag szálú afferens idegpályákat stimulálni. Burst-frekvenciát lehet beállitani a mélyenfekvö, fáldalmas területek (mioptikus fájdalom) kezelésére. Itt is, mint az interferencia-áramnál egy átfutó program beállitásával elkerülhetö a kezelési program alatt a szövetek hozzászokása.

Oldal 2

Szaggatott váltóáram (orosz stimuláció)

Az orosz stimuláció egy középfrekvenciás váltóáram 2500 Hz vivöhullámfrekvenciával. Ezt az áramot egy brurst-frekvenciával (többnyire 50 Hz) szaggatjuk a totális páciens áram csökkentéséhez, azonos eredménnyel. Ratiot használunk egy bizonyos impulzus/szünet viszonnyal, hogy az áramot a páciens reakcióihoz tudjuk igazitani. Orosz stimulációt a gyógyulási szakaszban, és/vagy edzett személyeknél használunk.

Diadynamikus áramformák - 1.csatorna

A diadynamikus áramformákat többnyire a kis izületek fájdalmainak kezelésére használják (pl. ujjizület, kézizület). Reflexdystrophiyanál,(M.Südeck) és felületi Hyperalgesia-nál a diadynamikus áramformák szegmentális alkalmazásban kiváló eredményekhez vezetnek.

A következök között lehet választani: MF, DF, LP, CP és Cpid.

2-5 áram Träbert - 1.csatorna

Ennek az alacsony frekvenciájú áramnak állandó fázistartama és állandó fázisintervalluma van (2 ill. 5 ms).A 2-5 áram érezhetö fájdalomcsillapitást jelent, mely gyorsan létrejön, s néhány órán keresztül hatékony (elsö effektus).

Impulzusáramok - 1.csatorna

Az izmok ingerléséhez derékszög- és háromszögimpulzusok között választhatunk. A fázis-tartam 0,02 ms és 1000 ms (háromszögnél 0,1 ms-tól) állitható be.

A fázisintervallum 5 ms és 5000 ms között állitható be. A fázisintervallum automatikusan minimum a fázistartam kétszeresére állitódik be.

Hullámminta választásával egy célzott izomtréninget érhetünk el.

A hullámáramot alapvetöen motorikusan a küszöb felett használjuk, erös fel-és lehullámzó, tetanikus kontrakciós széria elöállitásához. Az neuromuszkuláris apparátus elektromos ingerelhetösége intenzitásának vizsgálatához a távirányitó segitségével I/t görbét vehet fel.

Szaggatott egyenáram - 1.csatorna

Mivel a középfrekvenciával szaggatott egyenáramot lágyabbnak érzékeljük, mint a normál egyenáramot, ez különösen alkalmas iontoforézisre, azaz a célzott gyógyszeres szövet-kezelésre. Az egyenáramnak fájdalomcsökkentö hatása van.

Oldal 3

1. Tipustábla

Ez a tábla tartalmazza a készülék adatait - tipus- és szériaszám, elektromos csatlakozási adatok, hálózati feszültség, hálózati frekvencia, áramfelvétel és készülékosztályozás.

2. Feszültségkiegyenlités

Olyan orvosi termekben való használat esetén, ahol a feszültségkiegyenlités hatóságilag elö van irva, potenciálkiegyenlitö vezetéket és dugót tudunk szállitani.

3. Hálózati kapcsoló, hálózati dugó és biztositékok

Az ENDOMED 582ID-t hálózati kapcsolóval tudjuk ki-be kapcsolni.

A készülék dugós csatlakozójánál csatlakoztatjuk a hálózati csatlakozóvezetéket. Itt találja mindkét hálózati biztositékot is.

4. Hordozófogantyú, kihúzható

5. Fázis idötartama

Impulzusáramoknál jelzi az impulzus-fázisidötartamot:

6. Burstfrekvencia

Impulzusáramoknál és megszakitott váltóáramoknál (orosz stimuláció) mutatja a burstfrekvenciát.

7. Fázisintervallum/vivöhullámfrekvencia

Impulzusáramoknál mutatja a beállitott fázisintervallumot, interferencia áramnál és orosz stimulációnál a vivöhullámfrekvenciát.

8. Ratio

Orosz stimulációnál az impulzus idötartama és két impulzus közti szünet viszonyát mutatja.

9. Ingerfrekvencia

Az ingerfrekvenciát jelzi impulzus és interferencia áramnál (AMF).

10. Diadynamikus áramok

Azt jelzi, melyik diadynamikus áramformát választottuk  Megadja a beállított interferencia áramokat is:

4p		tetrapoláris

4p 		tetrapoláris interferencia vektorral

az egyes és kettes csatorna együtt mûködik

2p + 2 p 	bipoláris interferencia - az egyes és kettes csatorna egymástól függetlenül mûködik

11. Frekvenciamoduláció

A frekvenciaváltozásokat jelzi, melyet impulzus és interferencia áramnál állitottunk be, a hozzászokás elkerülése érdekében.

12. Izomtréning-program

Minden áramformánál a rendelkezésünkre áll a lehetöség, hogy az izomtréninghez négy program közül válasszunk. A kijelzön megjelenik az ott-tartás és a szünetidö secundumban. A fel- és lefelé haladás állandó értéke 2 secundum.

Oldal 4

13. A frekvenciamoduláció ritmusa

Mutatja a frekvenciamodulációnál választott programot (sekundumban) A lassúbb ritmus enyhébb, a gyorsabb pedig erösebb.

14. Ora

A kezelés idötartamát jelzi ki. Az óra automatikusan fut visszafelé, miután a kezelést elkezdtük.

15. Programszám

Egy szám, amely alatt egy bizonyos készülékbeállitást tároltunk.

16. Számjegyek

Ezen a helyen egy számjegy jelenik meg, ellentmondásos készülékbeállitás esetén. Elöször a hibát el kell háritani, mielött a kezelést megkezdhetnénk.

Számjegy 0 :

A fázistartam a fázis-intervallumhoz képest túl nagy (nagyobb, mint 1:2). Fázistartamot csökkenteni, vegy fázisintervallumot növelni.

Számjegy 1.

Hibás távirányitót csatlakoztattunk az ENDOMED 582ID-hez.

17. Páciensáram-kijelzö (1.csatorna)

Jelzi a páciensáram csúcsértékét (amplitúdó). Villogó kijelzö rossz, vagy elégtelen elektromos kapcsolatot jelent (vezetéktörés, magas elektródaellenállás vagy nyitott áramkör).

18. Páciensáram-kijelzö (2.csatorna)

Jelzi a páciensáram csúcsértékét (amplitúdó). Villogó kijelzö rossz, vagy elégtelen elektromos kapcsolatot jelent (vezetéktörés, magas elektródaellenállás vagy nyitott áramkör).

19. Elöreprogramozott programok

Az elöreprogramozott programok elöhivására szolgál. Ezeket a programokat felhasználói oldalról nem tudjuk módositani.

20. Tárolás

Egy bizonyos készülékbeállitás (program) tárolására szolgál

21. Elöhivás

A letárolt program elöhivása a memóriából.

22. Megerösitö billentyü - ENTER

A 18, 19, 20-as gombok választásának megerösitésére szolgáló billentyü

Oldal 5

23. Aszimmetrikus bifázisú impulzusáram

Egy aszimmetrikus bifázisú impulzusáram beállitására szolgál. Fázistartam és impulzusfrekvencia szabadon állitható be. Választás szerint frekvenciamoduláció vagy burstfrekvencia állitható be.

24. Interferencia áram billentyû

A bipoláris vagy  tetrapoláris interferencia kiválasztásához kijelzi, melyik áramot állítottuk be.

25. Diadynamikus áramok

A következö diadynamikus áramok között lehet választani: MF, DF, CP, LP vagy Cpid.

26. Derékszög-impulzusáram

Derékszögü impulzusáramot választhat, beállitható paraméterekkel.

27. Aramerösség beállitása  1. csatornán

Páciensáram beá1litása

28. Polaritást választó kapcsoló

Az elektródák közti polaritás változtatására szolgál. Ha kezelés alatt müködtetjük ezt a gombot, az áram automatikusan leszáll, s a megváltozott polaritás az eredeti érték 80%-ára áll vissza.

29. CC/CV választó gomb

Az áramkarakterisztika változtatására szolgál CC (konstans áram) és CV (konstans feszültség)

között. Javasoljuk, hogy diadynamikus elektróda applikációknál CV módban dolgozzon.

30. Áramerõsség beállítása- 2.csatorna

Páciensáram beállítása a 2.csatornán

31. Kijelzö választó gomb

A kijelzöben beállitható paraméterek választására szolgál.

32. Kijelzö beállitó gomb

A kijelzöben egy szelektált paraméter értékének beállitására szolgál

33. Szimmetrikus bifázisú impulzusáram

Egy szimmetrikus bifázisú impulzusáram beállítására szolgál, fázistartam és impulzusfrekvencia

szabadon állítható be. Választás szerint frekvenciamoduláció vagy Burst frekvencia állítható be.

34. Szaggatott váltóáram

Szagatott váltóáramot válaszhatunk (2000, 2500, 4000, 6000 vagy 10000 Hz). Itt izomtréningprogram is választható.

35. Középfrekvenciás egyenáram

8000 Hz-cel szaggatott egyenáram 95%-os duty cycle-lal. Ennek az áramnak erösen galvanikus a karaktere, összehasonlitva a folyamatos egyenárammal, mégis lágyabbnak találják.

Duty cycle = egy impulzusáram fázistartam-ciklustartam viszonya

Oldal 6

36. Csatlakozó a távirányítóhoz

37. Háromszög-impulzusáram

Háromszög impulzusáramot választhat, beállitható paraméterekkel.

38. Csatlakozó a pácienskábelhez

38. Csatlakozó a pácienskábelhez

Az elektródák felhelyezése

A szivacsokat használat elött kézmeleg vizzel jól mossa át, húzza a lapelektródákra, ill. Vacotron készülékkel való kombináció esetén - helyezze bele a szívóelektródákba.

Csak jól átnedvesitett szivacsokkal érhetjük el, hogy kifogástalan legyen az ingeráramátadás a börfelületre. Túl száraz szivacsok a bör felmaródását okozhatják, túl nedves szivacsok pedig nem kivánt áramutakat hozhatnak létre.

Figyelem: Az elektródáknak semmi esetre sem szabad közvetlenül érintkezniük a börrel. A bör csak a szivacsokkal kerülhet érintkezésbe.

Börkiütéseket vagy kis pattanásokat vazelinnel be kell fedni.

A kezeléshez kiválasztott elektródá(ka)t felhelyezzük a páciensre. A szivacsok rögzitése fixálószalaggal történik.

Adagolás

Kezelési szabályok betartásával a páciens sérülésének lehetösége messzemenöen ki van zárva.

Az adagolás paramétereit a betegség stádiuma határozza meg.

Alapvetöen érvényes a fizikális terápiára, hogy akut állapotban gyengébb kezelést alkalmazunk rövidebb

intervallumokkal, krónikus esetben ellentétben magasabb dózist hosszabb intervallumokkal, s nagyobb számú kezelést.

A páciensáram beállitásához minden esetben a páciens áramérzete az irányadó

Aramsürüség

Az IEC 601-2-10 norma javaslata alapján ajánljuk, hogy az effektiv áramsürüség ne haladja meg a maximum 2 mA/cm2 értéket. Minden elektródánál a maximálisan ajánlott páciensáramot úgy számolhatja ki, hogy az érintkezési felületet (cm2-ben) megszorozza 2-vel.

Ügyeljen arra, hogy az elektródákat gondosan és szorosan helyezze fel, s arra, hogy kis elektródák

használata magas intenzitással böringereket, söt akár égést is kiválthat.

Oldal 7

Indikációk - utalunk a mellékelt könyvecskére is.

Diagnosztika, elektromos tapogatás a következök lokalizálására:

* fájdalompontok

* trigger pontok

* hyperesztézises területek (túlzott érzékenység)

* motorikus ingerpontok

* I/T görbe

Terapeutikus intézkedések, fájdalomcsillapitás:

* fájdalompontoknál,

* triggerpontoknál,

* hyperesztézises területeknél

Vegetativ megbetegedések kezelése, pl.

* a váll-kéz szindróma

* Raynaud-szindróma

* Buerger-betegség

* Südeck-szindróma

Izomstimuláció:

* a motorikus érzés visszaállitásához

* atrophiánál, részbeli/teljes bénulásnál

* inkontencia külsö és belsö kezelésénél

* rehabilitációnál

* izomtréningnél (sport)

Iontoforézis

Kontraindikációk

* láz

* tumor

* tuberkolózis

* helyi gyulladás

* trombózis

* terhesség

* beépitett elektromos készülékekkel  rendelkezö páciensek, ha elözetesen

nem konzultáltak szakorvossal, pl. szivritmusszabályzó

Oldal 8

A készülék elhelyezése

=================

A készüléket úgy kell felállitani, hogy a hátoldalán és az alján található szellözönyilásokat ne fedjük le, hogy jó legyen a levegöcirkuláció.

A készülék elökészitése

Csatlakoztassa a páciensvezetéket és esetleg egy távszabályzót a megfelelö csatlakozóhelyre a készülék elülsö oldalán, (illetve csatlakoztassa VACOTRON készülékhez).

Kpacsolja be a készüléket a hálózatba. Bekapcsoláskor a készülék automatikusan öntesztelést végez, minden LED dióda rövid idöre kigyullad, s felhangzik egy szignál.

Válasszon áramformát.

A kijelzöben megjelennek azok a paraméterek, amelyek a válaszott áramformához

tartoznak.

Válasszon paramétert

Allitsa be a kiválasztott paramétert

Allitsa be a kezelési idöt.

Helyezze az elektródákra a jól benedvesitett szivacsot.

Kezje meg a kezelést, tekerje lassan fel a készülék állitógombját,

vagy a csatlakoztatott távszabályzót.

Figyelem: Ügyeljen a páciens érzékeléseire. Ha égö vagy szúró érzete

lenne, az intenzitást lejjebb kell venni.

Utasitás: A villogó páciensáram-kijelzö rossz, vagy semmilyen elektromos kapcsolatra utal (magas elektródaellenállás, hibás vezeték, vagy nyitott áramkör).

Oldal 9

Automatikusan: Miután a kezelési idö lefutott, felhangzik egy szignál, s az áramfolyás abbamarad.

Manuálisan: az ingeráramot és az órát 0-ra állitani.

Programtárolás

Allitsa be a gépet. Minden beállitás programozható, kivétel a páciensáram.

Müködtesse a "tárolás" gombot.

Az éppen következö beállitás idövel eltünik a kijelzöböl.

Keressen a beállitógomb segitségével egy olyan programot,

amely felülirható.

Müködtesse ismét a "megerõsítés" ENTER gombot.

Az új készülékbeállitást tároltuk.

Program elöhivása a tárolóból

Bármelyik programot bármikor elöhivhatjuk a tárolóból.

Müködtesse a programelöhivó gombot.

Keresse ki a beállitógomb segitségével a kivánt program számát.

Müködtesse a megerösités gombot. (ENTER)

A kiválasztott programot elöhivtuk.

Program 0: egy speciális program

Ha a készüléket bekapcsoljuk, s az automatikus önteszt lefutott, a program 0 jelenik meg. Gyárilag programoztunk egy beállitást. Ezt a beállitást Ön átirhatja egy olyan beállitássá, amit Ön elönyben részesit. A készülék az új beállitást bekapcsoláskor automatikusan átveszi.

Elöreprogramozott program elöhivása - indikációs programok

Nyomja meg a PROG gombot

Válassza ki a beállitógomb segitségével a terápiás csoportok egyikét.

Nyomja meg a megerösitö gombot. ENTER

Válasszon a programhoz tartozó alprogramok között.

Nyomja meg a megerösitö gombot. ENTER

Oldal 10

Nyelv-beállitás

Az elöreprogramozott programoknál megjelennek nyelvtöl függö szövegek a képernyön. A nyelvet a következö módon tudja választnai:

* Kapocsolja ki a készüléket

* Nyomja meg a PROG gombot

* Kapcsolja be a készüléket, miközben a PROG gombot nyomva tartja.

* A beállitógombok segitségével válassza ki a kivánt nyelvet.

* Nyomja meg a megerösitö billentyüt.

Izomtréning-program

Minden áramformánál a rendelkezésünkre áll az a lehetöség, hogy az izomtréninghez négy program közül válasszanak. A kijelzön megjelenik az ott-tartás és a szünetidö secundumban. A fel- és lefelé haladás állandó értéke 2 secundum.

Ha a készülékkel az izomtréning programot választottuk, a kezelés úgy kezdödik meg, hogy az áramerösség beállitó gombját feltekerjük. A készülék a válaszott áramot adja le, izomkarakterisztika nélkül. Ezen a módon a kivánt áramértéket egyszerüen meghatározhatjuk. Négy másodperccel a készülék bekapcsolása után az áramerösség lehullámzik, hogy utána a válszott izomtréningprogram müködjön, az itt beálitott áramértékkel.

HIBAKERESES

=============

LED-ek és kijelzök nem világitanak

* Vizsgálja át a hálózati vezetékeket és a biztositékokat

Biztositék kicserélése

Két hálózati biztositék található a készülék csatlakozójában a hálózati bemenetnél. Elöször húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A készülék hálózati vezetékének eltávolitása után a biztositéktartó hozzáférhetö. Nyissa ki, és tolja ki a biztositéktartót. Cserélje ki a hibás biztositékot egy ugyanolyan tipusúra (T 1.6H250V). Nyomja vissza a biztositéktartót, s csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozó vezetéket.

"Hibakód xxx" jelenik meg a képernyön

A készülék az öntesztelés során hibát talált. Távolitsa el az esetleg csatlakoztatott tartozékokat, s a készüléket ismét kapcsolja be. Vegye fel a vevöszolgálattal a kapcsolatot, ha a kód ismét megjelenik. A készülék feltehetöen hibás.

Kis, vagy elégtelen kimenö áram

* Vizsgálja meg a páciensvezetéket törés, vagy rossz kontaktus szempontjából

* Gondoskodjon arról, hogy a szivacsok elég nedvesek legyenek

* Esetleg használjon sóoldatot

* Tisztitsa meg az elektródákat, s ellenörizze a kontaktfelületeket

Megszakitott kapcsolat CC módban

Ha CC módban valamilyen okból kifolyólag megszakad a kapcsolat, azt a a készülék egy szignállal jelzi.

Hogy a páciensnek ne okozzunk kellemetlenséget, ha a kezelöfejet vagy elektródát ismét a kezelendö területre helyezzük, az áram 0-ra esik vissza. A kezelés folytatásához az áramot újból be kell állitani.