1 Termék leírás

A MYOMED 134 „ minden egy készülékben” EMG visszacsatolásra, nyomás visszacsatolásra és elektroterápiára is alkalmas. A kétfázisú pulzáló áramforrást használhatjuk  visszacsatolási lehetőséggel együtt. A grafikai LCD kijelzőn minden paraméter egyértelműen látható és beállítható. A felhasználó kényelmét szolgálja a készülék menü rendszerű működése és a központi állító gomb.

A Myomed 134 egy RS232-es PORT-on keresztül PC-hez csatlakoztatható. A tartozék szoftver segítségével a számítógép képernyőjén láthatóvá tehető néhány funkcíó, tárolhatunk és feldolgozhatunk adatokat a számítógépen.

2 Előszó

2.1 A felhasználói kézikönyvről

Ennek a kézikönyvnek szándéka, hogy a Myomed 134 tulajdonosát és felhasználóját tájékoztassa az általános működési instrukciókról, elővigyázatossági és fenntartási utasításokról és információkat adjon a részletekről. Olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy

megismerkedjen a különféle beállítószervekkel és tartozékokkal mielőtt használja a készüléket.

E kézikönyv adatai érvényesek voltak a megjelenés idején. Enraf-Nonius B.V. folyamatosan javítja ezeket a specifikációkat, amelyek idővel változhatnak.

3 Elővigyázatossági rendszabályok

E fejezet általános figyelmeztetéseket és elővigyázatossági rendszabályokat tartalmaz,

amelyek fontosak a készülék biztonságos üzemeltetéséhez  (lásd még 4. Fejezet). Elővigyázatossági rendszabályok főleg a fájdalomszabályozásra és az izom stimulációra vonatkoznak.

Figyelmeztetés

-A készülék csak orvos vagy más szakképzett személy állandó felügyelete mellett használható.

-A készülék csak földelt konnektorhoz csatlakoztatható, amely megfelel a nemzeti és helyi orvosi környezetre vonatkozó szabályoknak.

-Ne használja a készüléket diathermiás készülék közelében, mivel égést okozhat az elektródák alatt.

-Óvatos legyen, ha más készülékek közelében használja a készüléket, a lehetséges elektromágneses tereket és más interferenciákat is figyelembe kell venni.

-Az elektromos stimuláció hatással van az elektronikus monitoros készülékekre, így az ECG monitorra és az ECG alarm rendszerre.

Ez a készülék nem használható gyúlékony altató keverékeket, mint pl. levegő, oxigén, nitrogén-oxidok keverékét tartalmazó helyiségekben.

-Gyermekektől tartsuk távol a készüléket.

Figyelmeztetés

-Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, a használati utasítást és kövesse szóról szóra. Vegye figyelembe a korlátokat és az elektromos stimuláció használatának veszélyeit, és mindig figyelje a készüléken a biztonsági és működési cimkéket.

- A Myomed 134 csak Enraf-Nonius cég által gyártott készülékkel kombinálható.

-A készülék csak 10-40 °C között és 10-90 % relatív nedvességtartalom tartományban használható.

-Ne tegyük ki a készüléket közvetlen napfénynek, hőnek, nagy mennyiségű pornak, vibrációnak vagy mechanikai rázásnak.

-Ha folyadék vagy nedvesség kerül a készülékbe, húzzuk ki a fali csatlakozóból és ellenőriztessük szakemberrel.

-Ne használjunk éles tárgyat pl. ceruzahegy, toll a gombok kezeléséhez a kontroll panellen, mert károsodást okoz.

A páciens kezelése előtt, tisztában kell lenni minden a kezeléshez szükséges beállítással, javallatokkal és ellenjavallatokkal és a biztonsági rendszabályokkal.

4.1 EMG és a nyomás visszacsatolás (feedback)

4.1.1 Mi is a biofeedback?

A visszacsatolás (feedback) egy olyan eljárásmód, amikor az eredmény visszahat az azt megelőző helyzetre. A biofeedback, olyan mód , amikor bizonyos fizikai funkciókat irányítunk a feedback mechanizmus segítségével. A visszacsatolási tréning képessé teszi a betegeket arra, hogy mozgásukat a fizikai képességeikhez igazítsák, és hogy ezeket folyamatos ellenőrzés alatt tartsák.

Javallatok:

A biofeedback sikeresen használható sok területen. A kezelések széles skáláját nyújtja sok területen, beleértve az inkontinenciát, izom tréninget, operáció utáni rehabilitációt, RSI-t és  hátfájásokat.

4.2 Izomstimulálás

4.2.1 Javallatok/ ellenjavallatok és káros hatásai az izomstimulációnak

Javallatok:

-Az izomgörcs lazítása

-Az izmok degenerációjának kezelése vagy megelőzése

-A helyi keringés stimulálása

-Rehabilitáció

-A lábikra izom stimulálása közvetlenül operáció után, hogy megakadályozzuk a trombózis kialakulását.

-Erősítése vagy növelése a mozgás mértékének

Ellenjavallatok:

-A készülék nem használható pacemaker-es betegnél.

-Nem használható karcinóma esetén.

-Nem szabad az elektródákkal olyan helyet érinteni, ahol az áram a sinus carotis területét

érinti (a nyak ventrális része).

-Ne érintse az elektródákkal azt a helyet, ahol az áram transzcerebrálisan áramlik (pl. a fejen keresztül)

-Ne érintse az elektródákkal azt a helyet, ahonnan az áram a mellkas felé áramlik (az áram a szív felé történő áramlásával szívaritmiát okozhat.).

Figyelmeztetések:

-A krónikus elektro stimuláció késői hatásai ismeretlenek.

-A terápiás elektromos stimulálás terhesség alatt nem egyértelműen biztonságos.

-Az elektromos stimulálást nem szabad alkalmazni megduzzadt, fertőzött vagy gyulladt bőrön.

-Lásd még 3. Fejezet biztonsági előírásai.

Elővigyázatosnak kell lenni az alábbi esetekben:

-Megfelelő előzetes biztonsági méréseket kell végezni, ha a kezelendő betegnél szívproblémák gyanúja merül fel, vagy epilepsziától szenved.

-Elővigyázatosnak kell lenni, ha akut sérülés vagy törés után vérzés következett be.

-Elővigyázatosnak kell lenni, ha operáció után a gyógyulási folyamatot izom összehúzódás szakítja meg.

-Óvatosnak kell lenni menstruáció esetén.

-Óvatosnak kell lenni érzékeny bőr kezelésekor.

-Néhány betegnél bőr irritáció vagy hiperszenzitívitás lép fel az elektromos stimuláció vagy elektromosan konduktív közeg következtében. Az irritáció megszüntethető más konduktív közeg alkalmazásával vagy az elektródák máshova történő felhelyezésével.

-Lásd még 3. Fejezet biztonsági előírásai.

Ártalmas hatások:

-Az elektromos stimulációnál bőr irritáció és égés léphet fel az elektródák alatt.

4.2.2 Áramformák

Izom stimuláció (az izomműködés javítására)

-Neuromuscular Electrical Stimuláció (NMES) elektromos stimuláció használata az izomszövet aktiváláshoz intakt perifériális ideg stimulálásával.

- Az NMES-nek a Funkcionális Elektromos Stimuláció (FES) használató az orthoses megfordítására, cseréjére.

-Elektromos Izom Stimuláció (EMS) használható az elsorvadt izom szövetek közvetlen aktiválására.

Az izom stimulációhoz gyakran használható szimmetrikus kétfázisú pulzáló áramforma.

Ez az áramforma tehát teljesen kiegyenlített (pl. nincs maradék DC komponense). Lásd 11.1 ábrát illusztrációként.

Az izom stimulációt gyakran alkalmazzák az expanziós/kontrakciós programmal kombinálva,

ahol az erőkifejtés és nyugalmi szakasz váltakozik. Lásd 11.2 ábra és 10. Fejezet a rendelkezésre álló paraméterekkel.

5. A készülékdoboz tartalma

1437910      MYOMED 134

5.1 Standard tartozékok

A következő tartozékok járnak a Myomed 134-hez:

Használati utasítás

3444148 Előzselézett cserélhető elektródok 23 mm, 6-os készletben

3444102  Elektróda kábel, 2 mm, fekete

3444119  Elektróda kábel, 2 mm, bordó

3444131  Hálózati adapter ENA-1524

3444172  Akkumulátor

3444290  Hálózati kábel

1437800  P.C. szoftver

3444173  Referencia kábel

3444114  PC csatlakozó kábel RS 232

3444667  Snap csatlakozó 2 mm, mennyiség:5db

5.2 Opcionális tartozékok

3444117 Anális szenzor

3444118 Vaginális szenzor

3444171 Multimédia kártya 16 Mb

3444148 Elő-zselézett egyszerhasználatos elektróda 23 mm, 24-es készletben

3444009 Elő-zselézett egyszerhasználatos elektróda, világos kék szenzorral

3444150 Elő-zselézett egyszerhasználatos elektróda, 45x45 mm, 3 patent, mennyiség:100

3444056 EN-Trode, öntapadó elektróda, 32 mm átm., 1 csomag: 10db 4-es

3444135 EN-Trode, öntapadó elektróda, 50 mm átm., 1 csomag: 10db 4-es

3444143 EN-Trode, öntapadó elektróda, 70 mm átm., 1 csomag: 10db 4-es

3444057 EN-Trode, öntapadó elektróda, 50x50 mm átm., 1 csomag: 10db 4-es

3444058 EN-Trode, öntapadó elektróda, 50x90 mm átm., 1 csomag: 10db 4-es

6 Beüzemelés

Eljárás

-Vegye ki a Myomed 134-et és egyéb felszerelést a dobozból, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg.

-Ellenőrizze, hogy az ENA-1524 hálózati feszültség adapter (100V-240V) megfelel e a rendelkezésre álló hálózati feszültségnek.

-Csatlakoztassa az ENA-1524 hálózati adaptert a készüléken található konnektorhoz (11)

-Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóba.

Figyelmeztetés:

-A Myomed 134 csak az ENA-1542 adapterhez csatlakoztatható, ez az adapter nélkülözhetetlen részét képezi az áramellátásnak, hogy a készülék biztonságosan működjön.

-Ne használjunk egyenáramot.

-Úgy helyezzük el a készüléket, hogy senki ne ránthassa ki a hálózati vezetéket.

.-Legyünk biztosak abban, hogy az adapter jól földelt.

Az adaptert csak megfelelően földelt fali dugaljba csatlakoztassuk, ami az országos és helyi orvosi eszközökre előírt szabályoknak megfelel.

7 Az elektródok használata

Figyelmeztetés

- Nem gyári tartozékok használata veszélyeztetheti a beteg biztonságát, ezért nem engedélyezett.

NB:

-A következő leírás általánosságban alkalmazható az elektroterápiában. Az elektrolitikus side-effects hatások, amit később megemlítünk nem alkalmazhatóak a Myomed 134-nél, mivel e készülék csak teljesen kompenzált TENS áramformát hoz létre, és nem tartalmaz DC összetevőt.

7.1 Kezelés előtt

-Ellenőrizzük, hogy a 4.1 és 4.2 –ben leírt ellenjavallatok fennállnak-e a betegnél.

-Ellenőrizzük a hőérzékenységét a kezelt területnek.

-Tisztítsuk meg a kezelendő felületet. A szőrös bőrfelületet borotváljuk le.

7.2 Öntapadó elektródák

Az öntapadó elektródáknak nagyobb soros impedanciája van, mint a gumi szén elektródoknak. Az előbbiekben említettek miatt a stimulátor nagyobb áram amplitúdónál megszakíthatja a kezelést. Ha ez történik, előnyösebb, ha a kezelést gumi-szén elektróddal és jól nedvesített szivacssal fejezzük be.

7.3 Áramsűrűség

Az IEC 60601-2-10 – nek megfelelően a maximálisan megengedhető áram intenzitás

2 mA RMS /cm². Kisebb elektród alkalmazása, mint pl. a 3,2 mm öntapadó elektródák használatát semmi esetre sem javasoljuk. Ahhoz hogy ellenőrizni tudjuk, hogy a megengedhető áram intenzitás 2 mA RMS/cm²-t eléri-e, osszuk az RMS kimeneti áramot mA-ban az elektród effektív felületével (cm²). Az eredménynek 2-nél kisebbnek kell lennie. Az aszimmetrikus TENS áramnál az RMS kimeneti értéket a következőképpen lehet számolni:IRMS =Icsúcs √ (fázis hossz (µs)* pulzus frekvencia (Hz)*∙10 -6 )

Szimmetrikus TENS áram esetén a fázis hosszt kettővel meg kell szorozni. Az áram csúcs értékét , Icsúcs értékét leolvashatjuk az áram kijelzőn.

Az elektródákat óvatosan, de határozottan kell csatlakoztatni. Kisebb elektródok használata

bőr irritációt vagy égést okozhat magasabb amplitúdó használata esetén.

7.4 Nyitó és záró reakciók

Ez a készülék állandó (CC) áramot ad le, ami kellemetlen reakciókat okozhat, ha az elektróda nem megfelelően érinti a bőrt, vagy laza. Ha csatlakoztatjuk, vagy eltávolítjuk az elektródákat, győződjünk meg, hogy a kimeneti áram 0 mA.

8 Működési instrukciók

8.1 Kontroll

Lásd a 2. oldalt

- A pácienskábel csatlakozója az 1. csatornához

Csatlakoztatja a páciens kábelt az 1 csatornához.

- A referencia elektród csatlakozója

Csatlakozás a referencia elektródhoz.

(3) Beállítások tárolása

Ezzel a gombbal tárolhatók a beállítások és a saját programok.

(4) Választó gomb az 1.csatornával történő kezelésre.

Ez a gombbal állítható be az 1. csatorna. Közvetlen hozzáférést nyújt az 1. csatorna stimuláló áram paramétereihez.

(5) Központi beállító gomb

Ennek a gombnak különböző funkciói vannak.

Bekapcsolás: Bekapcsolja a Myomed 134-et a központi gomb háromszori megnyomásával

Beállítás: A gomb forgatásával lépegethetünk a menüben. Erősítse meg a kiválasztást a gomb középső részének megnyomásával. A következő menübe léphet vagy beállíthatja a megfelelő paramétereket. Erősítse meg (a központi gomb megnyomásával) a beállított paramétereket minden alkalommal, hogy folytatni lehessen a további a beállításokat.

(6) Kijelző háttérvilágítással

Kijelzi a jeleket, működési módokat és paraméter beállításokat.

(7) Választó gomb a 2. csatornához

Ez a gomb a 2.csatorna kiválasztására szolgál. Közvetlen hozzáférést nyújt a 2.csatorna stimuláló áram paramétereihez.

(8) A nyomás érzékelő csatlakozó

(9) 2-es csatorna páciens kábel csatlakozó.

(10) RS 232 csatlakozó

A csatlakozó a számítógéphez.

(11) Tápegység csatlakozó

Csatlakozás a külső hálózati adapterhez.

Figyelmeztetés:

A Myomed 134 csak az ENA-1524 típusú adapterhez csatlakoztatható, ez az adapter részét képezi az áramforrás rendszernek, ami a biztonságos üzemeléshez szükséges.

(12) Akkumulátor tartó

Az akkumulátorok tárolására. Az akkumulátor olyan anyagokat tartalmazhat, ami káros a környezetre. Az akkumulátor eltávolítása után a helyi szabályokat kell betartani.

(13) A Multimedia kártya csatlakoztatása (MMC)

Ide csatlakoztatható a multimédia kártya. A minimum 16 MB-nak kell lennie, vagy ennél nagyobb kapacitásúnak lehet.

Figyelmeztetés:

Olyan tartozékok használata, amely nem szerepel a gyár által engedélyezettek  között, a beteg biztonságát veszélyeztetheti, ezért nem engedélyezett. Kombinált alkalmazásra csak az Enraf –Nonius BF életvédelmi osztályú készülékét használja.

(14) Akkumulátor

A készülék segítségével hálózati feszültség nélkül használható. Az akkumulátort fel kell tölteni mielőtt az ENA-1524 hálózati adapterrel használjuk a készüléket. Az akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, ami káros a környezetre. Eltávolítása után kövessük a helyi szabályokat.

8.2 Alap működés

8.2.1 Navigálás

A Myomed 134 egyszerű és logikus működésű interface-szel van ellátva, ami képessé teszi hogy könnyen navigáljunk az operációs módok és paraméter beállítások között a központi beállító gomb segítségével (5).

A kiválasztott paramétert egy vízszintes vonallal jelzi. A kiválasztás megerősítése a központi gomb megnyomásával történik (5).

-Ha a kiválasztott beállítás egy operációs mód, a központi gomb megnyomásával a következő funkció jelenik meg. Ha a kurzort a képernyő felső részére visszük, és megnyomjuk a központi kontroll gombot, az előző funkcióra léphetünk vissza.

-Ha paramétert választunk ki, és megnyomjuk a központi kontroll gombot, a paraméterek változtathatóak lesznek. A központi gomb ismételt megnyomásával a paraméterben történt változtatás tárolva lesz.

8.2.2 Fő menü

A készülék bekapcsolás után egy öntesztet hajt végbe.

A főmenü lehetőséget ad a fő funkciók elérésére.

8.2.3 Alap képernyő

A központi kontroll gombbal kiválasztható és aztán megerősíthető a funkció központi kontroll gomb megnyomásával. Ezzel a következő képernyőre vált. Akkor ott válasszuk ki a központi gombbal, amit akarunk és aztán erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával. Minden funkció és paraméter beállítható ily módon.

8.2.4 Paraméterek

A menütől függően különböző paraméterek válaszhatók és állíthatók be.

-Kezelési idő: ezzel a művelettel az össz kezelési idő/perc állítható be.

-Küszöb: ezzel a kiválasztással a küszöbérték állítható a grafikonon vagy sávon. A küszöbérték nagyságát egy vonallal jelzi. Ez a szint a stimuláló áram és az animáció kezdetének Grafika is jele.

-: ezzel a kiválasztással az LCD kijelző megjelenítési módját lehet megváltoztatni. Két választás lehet: görbe vagy oszlop megjelenítés.

-Hang: Ezzel a kiválasztással egy akusztikus jel állítható be: arányosan, a küszöbérték alatt vagy fölött. A munkafázisból a pihenési fázisba való átmenetnél a hang mindig megszólal.

A hang kikapcsolásához a hangerőt nullára kell állítani.

-Hangerő: ezzel a menüvel a hang intenzitása a maximum értékének megfelelően  25 %-os lépésekben állítható.

-Start: a terápia indítása történik

-Pihenési idő: ezzel a kiválasztással a nyugalmi idő választható ki az aktív fázis előtt

-Munkaidő: ezzel a kiválasztással az aktív jel hossza állítható be. Az aktív jel hosszát egy súlyemelő szimbólum jelzi a képernyőn.

-Stimulációs pihenési idő: ezzel a menüvel az aktív fázis utáni pihenési idő állítható be.

-Stimulációs idő: ezzel a menüvel a stimuláció hossza állítható.

-Ciklusok: ezzel a kiválasztással a munkaidő és a nyugalmi idő száma állítható be.

-Típusgörbe minta:  7 típusgörbe közül választhatunk ki egyet.

-Szünet mintagörbe: két típusgörbe közti szünetidő állítható be.

- Típusgörbe magasság: ezzel a típusgörbe magassága állítható be.

-Fázishossz: μs-ben kifejezve: A pulzáló fázis kezdete és vége közti idő állítható be. A szimmetrikus bifázisos pulzusnál a fázishossz mind a két pulzus fázis időre érvényes

Lásd 11.1 és 11.3 ábrát.

-Frekvencia: Hz-ben kifejezve vagy pps-ben (pulzus /sec.): ezzel a paraméterrel

a TENS pulzusok ismétlődésének gyakoriságát lehet meghatározni.

-Hullám formák: ezzel a paraméterrel a hullámforma amplitúdójának növekedését, vagy csökkenését lehet beállítani.

-Felfutóél, s-ben: ezzel a paraméterrel meg tudja határozni egy expanziós/kontrakciós programban azt az időt, amíg az áram 0-tól egy előre beállított értékig elér. Lásd 11.7. ábra. A felfutóél idő 0,1 másodperces lépésekben állítható.

-Fenntartási idő, s-ban: ezzel a paraméterrel a trapéz tetejének a hossza definiálható egy expanziós/kontrakciós programban, az idő hossza, amíg az áram tart beállítható. Lásd 11.7 ábra.

A fenntartási idő 1 sec-ként állítható.

-Lefutóél, s-ban: ezzel a paraméterrel a trapéz lefutóélének a hossza definiálható egy expanziós/kontrakciós programban, az idő hossza, amíg az áram megszűnik beállítható. Lásd 11.7 ábra.

A lefutóél idő 0,1 sec-ként állítható.

-Áram: a stimuláló áram intenzitása állítható  0,1 mA-es lépésekben. A beállítás alatt

a stimulátor aktívvá válik.

8.3 Működtetés lépésről lépésre

8.3.1 Bekapcsolás

- Csatlakoztassa az ENA-1524 hálózati adaptert a készülékhez (11).

-Csatlakoztassuk a hálózati adaptert a fali dugaljhoz.

-Kapcsoljuk be a készüléket a központi gomb 3-szori megnyomásával.

-A bekapcsolás alatt egy önteszt indul be.

- Megjelenik a főmenü.

-Csatlakoztassuk a referencia kábelt a dugaljhoz (2).

-Csatlakoztassuk a páciens kábelt a konnektorhoz (1)+(9).

-Csatlakoztassuk az elektródákat a pácienshez.

    - Folyamatos EMG állítás

-Állítsuk be a kívánt funkciót a központi kontroll gomb forgatásával,

azután erősítsük meg a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menühöz kerül:

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb forgatásával

azután erősítsük meg a központi gomb megnyomásával..

-Automatikusan a következő menühöz kerül:

-Válasszuk ki a kívánt paramétert a központi kontroll gombbal, azután

erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-Változtassuk a paramétert a központi kontroll gomb beállításával azután

erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-A központi szabályozó gombbal válasszuk ki a következő paramétert.

Kezdjük el a kezelést:

-A központi szabályozó gombbal válasszuk ki a start gombot.

-Kezdjük el a programot a központi gomb megnyomásával.

-A kezelési idő automatikusan elindul, a mérések görbe vagy oszlop formájában jelennek meg a kijelzőn.

    - EMG munka/nyugalmi

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb forgatásával, és

erősítsük meg a választást a központi gomb újbóli megnyomásával.

- Automatikusan a következő menühöz kerül:

-Válassza a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, hogy ismét megerősítsük a

választásunkat.

-Automatikusan a következő menühöz kerül:

-Válassza ki a kívánt paramétert a központi gomb ismételt elfordításával, és erősítse meg

a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menühöz kerül:

-Változtassuk a paramétert a központi kontroll gomb beállításával azután

erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-A központi szabályozó gombbal válasszuk ki a következő paramétert.

A terápia elkezdése:

-A központi gombbal kiválasztjuk a > Start-ot

-A központi gomb megnyomásával indul a program

- A kezelés automatikusan elkezdődik és a mértékek görbe vagy oszlop formájában jelennek meg.

    - EMG templat görbe

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-Automatikusan a következő menüre vált.

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-Automatikusan a következő menüre vált.

- Válassza ki a kívánt paramétert a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter választást a központi gomb megnyomásával.

-Válassza ki a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

A kezelés elkezdése

-A központi kontroll gombbal válasszuk ki a Start feliratot.

-Az indítás a központi kontroll gomb megnyomásával kezdődik.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

    - Alternáló EMG + stimulálás

-Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

- Automatikusan a következő menü jelenik meg:

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-Automatikusan a következő menüre vált.

- Válassza ki a kívánt paramétert a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter választást a központi gomb megnyomásával.

-Válassza ki a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

-Válasszuk ki a stimuláló paramétereket az áramforma paramétereinek a beállításával.

- Változtassa meg a paraméter értékét a központi gomb forgatásával majd a gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

- Válassza ki a intenzitás feliratot a központi gombbal állítsa be az intenzitást.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

- A központi kontroll gombbal válasszuk ki a Start feliratot.

-Az indítás a központi kontroll gomb megnyomásával kezdődik.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

    - Stimulálás küszöbérték felett

-Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

- Automatikusan a következő menü jelenik meg:

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-Automatikusan a következő menüre vált.

- Válassza ki a kívánt paramétert a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter választást a központi gomb megnyomásával.

-Válassza ki a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

-Válasszuk ki a stimuláló paramétereket az áramforma paramétereinek a beállításával.

- Változtassa meg a paraméter értékét a központi gomb forgatásával majd a gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

- Válassza ki a intenzitás feliratot a központi gombbal, állítsa be az intenzitást.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

- A kezelés elkezdése:

- A központi kontroll gombbal válasszuk ki a Start feliratot.

-Az indítás a központi kontroll gomb megnyomásával kezdődik.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

Eljárás:

A betegnek meg kell próbálni elérni a küszöbértéket. Ha elérte a küszöbértéket, a készülék átvált izomstimulációra. A stimulálás után a készülék automatikusan visszaáll EMG módba.

    - Stimulálás küszöb alatt

-Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

- Automatikusan a következő menü jelenik meg:

-Válassza ki a kívánt funkciót a központi gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával.

-Automatikusan a következő menüre vált.

- Válassza ki a kívánt paramétert a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter választást a központi gomb megnyomásával.

-Válassza ki a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

-Válasszuk ki a stimuláló paramétereket az áramforma paramétereinek a beállításával.

- Változtassa meg a paraméter értékét a központi gomb forgatásával majd a gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

- Válassza ki a intenzitás feliratot a központi gombbal, állítsa be az intenzitást.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

- A kezelés elkezdése:

- A központi kontroll gombbal válasszuk ki a Start feliratot.

-Az indítás a központi kontroll gomb megnyomásával kezdődik.

-A kezelési idő automatikusan elindul és a mért értékek görbe vagy oszlop formájában

jelennek meg.

Eljárás:

Ha a beteg nem marad az előre beállított küszöbérték felett, az EMG munkaidő alatt, a készülék automatikusan Stimulációra vált, és az áram leesik az előre beállított intenzitás szintre. Ha az egész stimulációs program befejeződik, a készülék automatikusan EMG programra vált. Az ismétlések száma a „cycle settings” alatt állítható.

Az áram a kontrakció alatt állítható. Válasszuk ki a megfelelő csatornát (4.gomb az 1 csatornához) és állítsuk az intenzitást a központi szabályozó gombbal (6).

    - Nyomás beállítások

-Csatlakoztassuk a nyomásérzékelőt a csatlakozási ponthoz (8).

-Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb elfordításával, aztán

erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menübe kerülünk:

--Válassza ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb elfordításával, aztán

erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menübe kerül:

-Helyezze megfelelő pozícióba a nyomásérzékelőt és nyomja meg a központi szabályozó gombot (5) hogy a nyomást 0-ra állítsa

-A következőkben válasszuk ki a kívánt paramétert a központi kontroll gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával (5)

-Változtassa meg a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

-A terápia elkezdése:

-A központi szabályozó gombbal kiválasztjuk a Startot.

-A központi gomb megnyomásával indul a program.

A kezelési idő automatikusan indul és az értékek görbe vagy oszlop formában jelennek meg.

Eljárás:

Csatlakoztassuk a nyomásérzékelőt a beteghez. Először a zeroing megnyomásával a szenzorban lévő esetleges nyomást semlegesíthetjük. A következőkben állítsuk be az összes paramétert. Ha elindítja a készüléket, az átkapcsol az előre beállított graph értékre. A terápia szekciója az előre beállított ideig tart.

    - Nyomás munka/pihenés

- Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb elfordításával, aztán

erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menübe kerül:

- Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb elfordításával, aztán

erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menübe kerül:

-Helyezze megfelelő pozícióba a nyomásérzékelőt és nyomja meg a központi szabályozó gombot (5) hogy a nyomást 0-ra állítsa

-A következőkben válasszuk ki a kívánt paramétert a központi kontroll gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával (5)

-Változtassa meg a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

-A terápia elkezdése:

-A központi szabályozó gombbal kiválasztjuk a Startot.

-A központi gomb megnyomásával indul a program.

A kezelési idő automatikusan indul és az értékek görbe vagy oszlop formában jelennek meg.

    - Nyomás templét görbe

- Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb elfordításával, aztán

erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menübe kerül:

- Válasszuk ki a kívánt funkciót a központi kontroll gomb elfordításával, aztán

erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Automatikusan a következő menübe kerül:

-Helyezze megfelelö pozícióba a nyomásérzékelőt és nyomja meg a központi szabályozó gombot (5) hogy a nyomást 0-ra állítsa

-A következőkben válasszuk ki a kívánt paramétert a központi kontroll gomb elfordításával, aztán erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával (5)

-Változtassa meg a kívánt paraméter értéket a központi kontroll gombbal, aztán erősítsük meg a paraméter értéket a központi gomb megnyomásával.

-Használja a központi gombot, a következő paraméter kiválasztásához.

-A terápia elkezdése:

-A központi szabályozó gombbal kiválasztjuk a Startot.

-A központi gomb megnyomásával indul a program.

A kezelési idő automatikusan indul és az értékek görbe vagy oszlop formában jelennek meg.

    - EMG + nyomás

Válasszuk ki a kívánt kezelést aztán állítsunk be minden EMG és nyomás paramétert (pressure), ahogy a 8.3.2 és 8.3.8. alatt van leírva. Miután elkezdődik a terápia, az LCD kijelző jelenik meg az előre beállított grafikon a  mért EMG és Nyomás értékekkel.

    - EMG + nyomás +stimulálás

Válasszuk ki a kívánt kezelést, aztán állítsunk be minden EMG és nyomás paramétert (pressure), ahogy a 8.3.2 , 8.3.8,és 8.3.5  pontok alatt le van leírva. Miután elkezdődik a terápia, az LCD kijelző jelenik meg az előre beállított grafikon a  mért EMG és Nyomás értékekkel.

  - A protokoll programozása, előhívása és törlése

8.4.1. A protokoll (lépésről lépésre) történő programozása

-Válasszuk ki a kívánt terápiát és állítsuk be a megfelelő paramétereket.

-Nyomjuk meg a (2)-gombot- automatikusan a tárolás Save menüben lépünk

-A központi szabályozó gomb (5) elfordításával válasszunk az 1-10 és 11-20 pozíciót.

-Erősítsük meg a kiválasztást a központi gomb megnyomásával (5).

-Ismét fordítsuk el a központi szabályozó gombot (5) és válaszunk ki egy pozíciót. Erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával (6).

-A protokoll tárolódik és automatikusan visszatér a tárolt protokollok beállító menüjébe.

-Válassza ki a >Startot, hogy elkezdődjön a terápia.

8.4.2 A protokollok előhívása

- A fő menüben a központi kontroll gombbal(5) kiválasztjuk a Protocols-t , majd  megerősítjük a központi gomb ismételt megnyomásával (5)

A következőkben válasszuk ki a Retrieve 1-10 vagy Retrieve 11-20-ig protokollt a központi szabályozó gombbal (5) és erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával (6).

-A protokoll előhívódik és automatikusan a tárolt protokoll menübe beállításokhoz kerül.

-Válasszuk ki a >Startot, hogy elkezdődjön a terápia.

8.4.3 A protokoll törlése a memóriából

- - A fő menüben a központi kontroll gombbal(5) kiválasztjuk a Protocols-t , majd megerősítjük a központi gomb ismételt megnyomásával (5)

Majd válassza ki a Delete (törlés)1-10 vagy Delete (törlés) 11-20-.t a központi szabályozó gombbal (5) és erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával (6).

és válasszunk ki egy helyzetet.

-Töröljünk ki egy kívánt protokollt a központi gomb megnyomásával (5) és a protokoll törlődik.

-Válasszunk ki egy másik protokollt vagy térjünk vissza a fő menühöz.

8.5.1 Nyelv

-A fő menüben a központi gomb forgatásával (5) kiválasztjuk a System settings –et majd

megnyomjuk a központi gombot.

-Következőkben kiválasztjuk a Language (Nyelv) menüt a központi gomb forgatásával (5) majd megnyomásával és kiválasztjuk a kívánt nyelvet majd újra megnyomjuk a központi gombot.

8.5.3 Nyomásmértékegység kiválasztása

-A fő menüben a központi gomb használatával (5) kiválasztjuk a System settings -et

és megerősítjük a központi gomb megnyomásával.

-A következőkben válasszuk ki a Pressure unit-ot a központi gombbal és válasszuk ki a cmH2O vagy hPa-t.

-Erősítsük meg a kiválasztást a központi gomb ismételt megnyomásával (5).

-Visszatérés a fő menühöz.

8.5.4 LCD kontraszt

-A fő menüben a központi gomb használatával (5) kiválasztjuk a System settings -et

és megerősítjük a központi gomb megnyomásával (5)

-Válasszuk az LCD kontrasztot a központi szabályozó gombbal (5), majd erősítsük meg a választást a központi gomb megnyomásával.

-Visszatérés a fő menühöz.

8.6 Kikapcsolás

-A fő menüben használjuk a központi gombot (5) a kikapcsolás (Switch Off) –ra és erősítsük meg a választást a központi gomb ismételt megnyomásával (5).

-A következő menüben ismét válasszuk ki a Switch Off feliratot majd nyomjuk meg a   központi gombot.

-A készülék magától kikapcsol.

- Karbantartás és hibakeresés

9.1 A felhasználó karbantartása

9.1.1 A készülék tisztítása

Mielőtt elkezdenénk tisztítani a készüléket, mindig kapcsoljuk ki és húzzuk ki a töltőegységet a fali konnektorból. Tisztítsuk a készüléket nedves ruhával. Ne használjunk karcolást okozó tisztítószert. Ha szükséges, kis mennyiségű, nem maró mosószert használjunk.

9.1.2 Páciens kábel

Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, sérülés és/vagy gyenge elektromos kontaktus miatt. Előnyös, ha van egy tartalék hálózati kábelünk.

9.2 Hibakeresés

9.2.1 Ha a készülék hibát észlel a pácienskörben akkor az áramkijelző villlogni fog.

Ez a probléma fennálhat:

-gyenge elektromos kontaktus vagy a pácienskábel törése miatt

-áram amplitúdó ingadozás (öntapadó elektróda esetén) miatt. Próbálja a kezelést gumi elektródával folytatni.

Ha egyéb probléma merül fel, kapcsolja ki a készüléket és vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a hivatalos szervízzel.

Fontos:

A készüléket megfelelően földelt hálózati dugaljhoz csatlakoztassa. Évente egyszer ellenőriztesse a fali dugaljat.

Javasoljuk, hogy a készülék szükséges ellenőrzését, karbantartását végeztesse el a gyári szervízzel.

Figyelmeztetés:

A készülék nagyfeszültség alatt álló alkatrészeket is tartalmaz. A karbantartást illetve a javítást  hivatalos szervízzel végeztesse el.

A nem megfelelő szervíz által végzett munkák miatt fellépő hibákért a gyártó felelőséget nem vállal.