HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VACOTRON 460

készülékhez

Vacotron 460 használati utasítás

A Vacotron 460 típusú készülékkel egyszerűen és gyorsan lehetséges a vákuumelektródák felhelyezése.

Gyorsan és könnyen lehetséges a vákuumelektródák és a lapelektródák közti átkapcsolás. A vákuumkészülék pulzálómódban történő használata az elektródák alatt a bőrben vérbőséget okoz, ezáltal csökken a bőr ellenállása a stimuláló áram hatása megnő, így csökken a kezelési idő.

# Folyamatos vagy Pulzáló vákuum használata

A folyamatos vákuum használata esetén a kompresszor leáll, amint eléri a beállított vákuumértéket és csak rövid időre kapcsol be, ha csökken a szívóerő.

Pulzáló vákuum esetén a kompresszor be és kikapcsol váltakozva. Két különböző frekvencia állítható a pulzáló vákuum használata esetében. Áramra érzékeny páciens estében is hasznos a pulzáló vákuum használata.

# Elektródák

A készülékhez használhatóak a lapelektródák különböző méretben. A vákuumelektródák elég flexibilisek ahhoz,  hogy optimális kontaktust biztosítsanak az elektróda és a bőr között és maximálisan kihasználható a pulzáló vákuumkezelés masszás hatása.

Gyors elektróda csatlakoztatás és könnyű kezelés

A készülékhez lapelektróda és vákuum elektróda is csatlakoztatható a megfelelő kábelek segítségével. Ha valamilyen vákuum értéket beállítunk, akkor automatikusan a vákuumelektródák kerülnek kiválasztásra.

# A következőre ügyeljen a vákuumkészülék használatának megkezdése elött!

- Tájékozódjon a kontraindikációkról

- VACOTRON 460 rövid vagy mikrohullámú készülék közelében 2 m-nél közelebb nem használható

# Üzembe helyezés

Sugárzó hő közelében a készülék nem használható.

Ne érje a készüléket közvetlen napfény, ne használja a készüléket poros helyiségben és ne érje a készüléket mechanikai vibráció, rázkódás.

A készülék nem használható hidroterápiás helyiségben.

Ha folyadék kerül a készülékbe, akkor kapcsolja ki a készüléket azonnal és húzza ki a fali konnektorból a hálózati kábelt és értesítse a szervízt!

A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg róla hogy a hálózati feszültség és a hálózati frekvencia megfelelő-e.

A készülék csak védőfölddel ellátott hálózati konnektorba csatlakoztatható.

A készüléket a készülékkel szállított hálózati kábellel használja.

Csak az ENA-1550 típusú hálózati adapterrel használható a készülék.

A készülék megfelelő kábellel Endomed 482U és Sonopuls 492 típusú gépekhez csatlakoztatható, ez esetben a készülékek adaptereivel használható.

# Karbantartás

A készüléket ellenőriztesse rendszeresen a gyártó által felhatalmazott szakemberrel. Ne nyissa ki a készüléket, azt csak arra felhatalmazott szakember tegye. A gyártó nem vállal felelőséget nem szakember által végzett beavatkozásokért.

2.oldal

# Elektrolitikus hatások

## Az elektródák alatt galván áram vagy galvánkomponenst tartalmazó áram hatására elektrolízis lép fel. Az elektrolízis hatás csökkentése és a megfelelő kontaktus érdekében megfelelően nedvesített gyári szivacsokat használjon.

## Áramsűrűség

Az IEC 601-2-10 norma javaslata alapján ajánljuk, hogy az effektív áramsűrűség ne haladja meg a maximum 2 mA/cm2 értéket. Minden elektródánál a maximálisan ajánlott páciensáramot úgy számolhatja ki, hogy az érintkezési felületet (cm2-ben) megszorozza 2-vel.

Ügyeljen arra, hogy az elektródákat gondosan és szorosan helyezze fel, s arra, hogy kis elektródák használata magas intenzitással bőringereket, sőt akár égést is kiválthat.

# Elektromágneses interferencia

Szimultán csatlakoztatása páciensnek nagyfrekvenciás sebészeti és elektroterápiás készülékhez tilos. Mikrohullámú és rövidhullámú készülék 2 m-es körzetén belűl a VACOTRON 460 készülék kimenete instabillá válhat. A VACOTRON 460 készüléket ne ugyanarról a hálózati fázisról használja mint a nagyfrekvenciás készülékeket.          A VACOTRON 460 készülék hálózati kábele ne kerüljön nagyfrekvenciás készülék hálózati kábelének közelébe.

# A készülék használatának megkezdése

Kösse össze a VACOTRON 460 készüléket (8) kábellel az elektroterápiás készülékkel.

A vákuumelektróda kábelek csatlakoztatása (bal oldal)

1-es csatorna

· csatlakoztassa a piros színű kábelt a bal oldali csatlakozóaljzatba     2 (+)

· csatlakoztassa a fekete színű kábelt a jobb oldali csatlakozóaljzatba 2 (-)

2-es csatorna

· csatlakoztassa a piros színű kábelt a bal oldali csatlakozóaljzatba     3 (+)

· csatlakoztassa a fekete színű kábelt a jobb oldali csatlakozóaljzatba 3 (-)

# Pácienskábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassa az elektroterápiás pácienskábel 1-es csatornát az (5) csatlakozóba, majd a 2-es csatornát az (6) csatlakozóba.

Hálózati adapter

A hálózati adaptert csatlakoztassa a terápiás készüléken a (10) csatlakozóba. Csatlakoztassa a kombinációs kábelt (9) a terápiás készülékhez.

Figyelem

Ha a VACOTRON 460 készüléket Sonopuls 492-vel használja kombinációban és az elektroterápiás készüléken mind a két elektroterápiás csatornát használja, illetve az ultrahangot maximális kimenőteljesítménnyel használja, akkor azt javasoljuk, ne használja az összekötőkábelt. Ez esetben azt javasoljuk, hogy használja az opcionális ENA-1550 típusú adaptert.

# Beállítószervek

### Vákuumszabályozó forgópotméter

Ez a beállítószerv állítja a vákuum erősségét.

3.oldal

### Lapelektródák használata

Forgassa a vákuumbeállítót teljesen balra. A vákuumelektródák inaktívak lesznek, a (4) lámpa kialszik. Az (5), (6) csatlakoztatott lapelektróda kábelek lesznek aktívak.

### Vákuumelektródák használata

Forgassa a vákuumbeállítót teljesen jobbra. A vákuumelektródák aktívak lesznek, a (4) lámpa kigyullad. A gomb további jobbraforgatása növeli a vákuumerősségét.

1-es csatorna (2)

· bal oldali csatlakozóaljazat: a piros vákuumelektróda kábel (+)

· jobb oldali csatlakozóaljazatba: fekete  vákuumelektróda kábel  (-)

A (8) csatlakozón keresztül csatlakozik a vákuumkészülék 1-es csatornája az elektroterápiás készülék 1-es csatornájához.

2-es csatorna (3)

· bal oldali csatlakozóaljazat: a piros vákuumelektróda kábel (+)

· jobb oldali csatlakozóaljazatba: fekete  vákuumelektróda kábel  (-)

A (8) csatlakozón keresztül csatlakozik a vákuumkészülék 2-es csatornája az elektroterápiás készülék 2-es csatornájához.

Csak a gyári vákuumelektróda kábeleket használja a készülékhez.

### Vákuumelektróda jelző lámpa (4)

A lámpa akkor világít, ha a vákuumelektróda akív. Ha nem világít a lámpa, akkor a lapelektróda lesz aktív.

Páciens kábel csatlakoztatása 1-es csatornához

Csatlakoztassa a lapelektródakábelt a lapelektródákkal együtt a készülékhez. Akkor használható a lapelektróda, ha nincs vákuum beállítva.

A (8) csatlakozón keresztül csatlakozik a vákuumkészülék 1-es lapelektróda csatornája az elektroterápiás készülék 1-es csatornájához.

Páciens kábel csatlakoztatása 2-es csatornához

Csatlakoztassa a lapelektródakábelt a lapelektródákkal együtt a készülékhez. Akkor használható a lapelektróda, ha nincs vákuum beállítva.

A (8) csatlakozón keresztül csatlakozik a vákuumkészülék 2-es lapelektróda csatornája az elektroterápiás készülék 2-es csatornájához.

A gyári kábelen kívül más elektroterápiás kábel használata tilos!

Folyamatos vákuum, Pulzáló vákuum  (1:1)/(0.5:0.5)  (7)

A vákuum bekapcsolása után a folyamatos vákuum fog működni és a folyamatos vákuum lámpa világítani fog.

A (7) gomb megnyomása után állandó frekvenciával 1sec időtartam,1sec szünetidő fog a pulzáló vákuum működni és a jel mellett lévő jelző lámpa fog világítani.

A (7) gomb újbóli megnyomása után állandó frekvenciával 0.5 sec időtartam, 0.5 sec szünetidő fog a pulzáló vákuum működni és a jel mellett lévő jelző lámpa fog világítani.

A (7) gomb újbóli megnyomása után megint folyamatos vákuum mód fog működni a készüléken.

A (8) csatlakozó szolgál a készülék elektroterápiás készülékhez történő csatlakoztatására.

A (9) kábellel tudunk csatlakozni az elektroterápiás készülékre, ilyenkor csak a ENA-1550-es adapter használható a készülékhez.

A (10)-es aljzatba csatlakoztatható az ENA-1550-es adapter.

A (11) kapcsoló a készülék főkapcsolója.

A készülék vízgyűjtője (12) biztosítja azt, hogy ne kerüljön víz a vákuumpumpába a szivacsokból.

A vízgyűjtő zárt csöve (13).

Típustábla (14).

Figyelmeztető címke, (15) amely a megfelelő típusú adapter használatára figyelmeztet.

Levegő nyílás (16) zajcsökkentő szűrővel ellátva.

4.oldal

Használati sorrend

  - csatlakoztassa az elektródákat a készülékhez

    - kapcsolja be a vákuum és elektroterápiás készüléket

    - helyezze fel az elektródákat

A kezelendő testrésznek megfelelő elektródákat válassza ki. Nedvesítse be a szivacsokat, távolítsa el a felesleges vizet majd helyezze be a vákuumelektródába őket. Válassza a folyamatos szívást mivel így könnyebb felhelyezni az elektródákat. Helyezze a vákuumelektródákat sima felszínre pl. asztal. Állítsa be a szívás erősségét egy minimális értékre majd egyenként helyezze az elektródákat a páciensre. Állítsa be a kívánt vákuumerősségét a kívánt értékre, majd állítsa be a kezelési időt. A kezelés ezek után elindul.

    - Ha szükséges, az (1) szabályozóval korrigálja a vákuum értékét. Alacsony szívás erő ajánlott. Ha kell a (7) gombbal válassza ki valamelyik pulzáló vákuumot.

    - Válassza ki a kívánt áramformát és fokozatosan növelje annak értékét az elektroterápiás készülék használati utasításának megfelelően.

    - A kezelés befejezése. Csökkentse az áramot fokozatosan nulla értékre. Állítsa a vákuumszabályzó gomját a 2-es értékre majd vegye le az elektródákat a páciensről. Forgassa a vákuumszabályzót ütközésig balra.

  - Lapelektródák használata esetében forgassa a vákuumszabályzót ütközésig balra. A (4) lámpa nem  ég.

A vákuumelektródákat és lapelektródákat egyszerre nem lehetséges együtt használni. A vákuumszabályzónak nulla helyzetben kell maradnia a lapelektródás kezelés alatt.

- Kontraindikációk

A pulzáló vákuum szinte minden esetben használható alacsony frekvenciás terápia esetén. Gyulladásos problémák fennállta esetében és vérzés fennálltának lehetősége esetén a vákuumterápia kontra indikált!

- Felhasználói karbantartás

Készülék tisztítása:

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati adaptert. Húzza ki az elektroterápiás készülék összekötő kábelét. A készülék enyhén nedves ruhával tisztítható.Használjon kézmeleg vizet és ha szükséges háztartási tisztítószert. Ne használjon csiszoló tisztító anyagot!

Elektródák és szivacsok tisztítása:

Az elektródák és a szivacsok kézmeleg vízben tisztíthatók. A fertőtlenítéshez 70%-os alkohol használható. A spongyák rendszeres cseréje javasolt. Tartson elektródákat és szivacsokat tartalékban.

A vákuumelektródák fémfelületére vízkő rakódhat le. Rendszeres tisztítása javasolt az optimális vezetőképesség megtartása érdekében.

Elektróda kábel

Az elektróda kábelek rendszeres ellenőrzése javasolt. Tartson tartalék elektróda kábelt.

Vízgyűjtő tartály

Ha a vízgyűjtő tartály tele van akkor az összes lámpa világítani fog a készüléken és 5 sípoló hangot fog hallani. A készülék hátulján található cső segítségével a tartály kiüríthető. A cső egyik végét csatlakoztassa le, engedje ki a vizet a tartályból, majd csatlakoztassa a csövet a helyére vissza.

5.oldal

A vízgyűjtő tartály és a csövek tisztítása

A tisztító procedúra megkezdése előtt helyezze a vákuumelektróda kábelek végeit egy tisztító folyadékkal megtöltött edénybe. Majd nyomja meg a (7) gombot 3 másodpercig. A kijelző lámpák kigyulladnak és három hangot fog hallani. Ezek után a pumpa elindul és addig működik amig a vízgyűjtő tartály tele lesz tisztító folyadékkal. Majd az előbbiekben leírtak szerint ürítse ki a vízgyűjtőtartályt.

Tisztítófolyadékok:

BAKTOLAN 5%-ig

CHINOSOL 1%-ig

CHLORAMIN oldat

ELMOCID GAMMA 2%-ig

MEFAROL 1%-ig

MERCKOJOD 1%-ig

MERFEN

PERHYDROL

PERODIN

SAGROTAN 2%-ig

ZEPHIROL5%-ig

8 Lehetséges hiba jelenségek:

A lámpák nem világítanak:

Ellenőrizze a hálózati adaptert és a kábelét.

Nincs páciens áram:

Ellenőrizze, hogy a helyes elektródát választotta-e ki.Ha a vákuum szabályzó a nulla helyzetben áll, akkor a páciens kábellel tud dolgozni. Amint a vákuum értéket beállítja, akkor a vákuumelektróda kábel használható. Ellenőrizze az elektroterápiás készüléket. Ellenőrizze az összekötő kábelt.

Túl alacsony a páciens áram:

Az elektródák ellenállása túl magas. Nem elég nedves szivacsok vagy vízköves vákuumelektródák okozhatják.